## Kalibrierung
Volumen | Datum | Zeit | Serien-Nr. | Größe | CAL | GLP | Datum: | 2013-01-21
50 | 2013-01-21 | 16:11 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01 | Bearbeiter: | Herr Bopp
50 | 2013-01-21 | 16:11 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01
50 | 2013-01-21 | 16:12 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01 | Gerätebenennung | QS Platz 1
50 | 2013-01-21 | 16:12 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01 | Geräte-Nr. | 01L18153
50 | 2013-01-21 | 16:13 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01 | Justierung: | 0.002
50.002 | 2013-01-21 | 16:13 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01
50 | 2013-01-21 | 16:14 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01 | Aufgabe: | Kalibrierung
50.004 | 2013-01-21 | 16:15 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01
50 | 2013-01-21 | 16:16 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01 | Medium | E- Wasser
50 | 2013-01-21 | 16:16 | 01L18153 | NV50 | 0.002 | 2013-08-01 | Temperatur | 23 °C
Diese Datenzeile exportiert die Titrette® bei jeder Datenübertragung | [6 empty] | Gerät: | Titrette®
[7 empty] | Nennvolumen (ml) | NV50
[7 empty] | Prüfvolumen (ml) | 50
[7 empty] | Messung | Wägewerte (g) | Vol. berechnet (ml) | Vol. titriert (ml) | Differenz (ml)
[7 empty] | 1 | 49.8402 | 50.0146 | 50 | 0.014641
[7 empty] | 2 | 49.8431 | 50.0176 | 50 | 0.017551
[7 empty] | 3 | 49.8422 | 50.0166 | 50 | 0.016648
[7 empty] | 4 | 49.8414 | 50.0158 | 50 | 0.015845
[7 empty] | 5 | 49.8417 | 50.0161 | 50 | 0.016146
[7 empty] | 6 | 49.8399 | 50.0143 | 50.002 | 0.01234
[7 empty] | 7 | 49.8409 | 50.0153 | 50 | 0.015343
[7 empty] | 8 | 49.8398 | 50.0142 | 50.004 | 0.010239
[7 empty] | 9 | 49.8412 | 50.0156 | 50 | 0.015644
[7 empty] | 10 | 49.841 | 50.0154 | 50 | 0.015444
[9 empty] | Mittelwert | Mittelwert | Standardabweichung
[7 empty] | Faktor Z | 1.0035 | 50.0156 | 50.0006 | 0.0021563
[7 empty] | Mittleres berechnetes Volumen (ml): | 50.0156
[7 empty] | Mittleres titriertes Volumen (ml): | 50.0006
[7 empty] | Justagewert | 0.014984
[7 empty] | Geänderte Justierung: | 0.016984
[7 empty] | Richtigkeit R% | 0.02997%
[7 empty] | Variationskoeffiezient VK % | 0.004311%
[7 empty] | Soll Richtigkeit R% | 0.06%
[7 empty] | Soll Variationskoeffiezient VK % | 0.02%

## Anwendungsbeispiel
Volumen | Datum | Zeit | Serien-Nr. | Größe | CAL | GLP | Datum: | 2013-01-21
20.16 | 2013-01-21 | 17:22 | 01L18153 | NV50 | 0.018 | 2013-08-01 | Bearbeiter: | Herr Bopp
20.22 | 2013-01-21 | 17:23 | 01L18153 | NV50 | 0.018 | 2013-08-01
20.16 | 2013-01-21 | 17:25 | 01L18153 | NV50 | 0.018 | 2013-08-01 | Aufgabe: | Faktorbestimmung NaOH Standard; 0,1 M
20.2 | 2013-01-21 | 17:25 | 01L18153 | NV50 | 0.018 | 2013-08-01 | Titrationslösung: | HCL
20.17 | 2013-01-21 | 17:28 | 01L18153 | NV50 | 0.018 | 2013-08-01 | Mol/L | 0.1
[7 empty] | Faktor | 0.997
Diese Datenzeile exportiert die Titrette® bei jeder Datenübertragung
[7 empty] | Gerät: |  | Titrette®
[7 empty] | Gerätebenennung |  | QS Platz 1
[7 empty] | Serien-Nr. |  | 01L18153
[7 empty] | Nennvolumen (ml) |  | NV50
[7 empty] | Nächste Überprüfung |  | 2013-08-01
[7 empty] | Titrationsnummer | Standard | Titrationslösung |  | Faktor
[7 empty] | # | ml | ml | Faktor | Standard
[7 empty] | 1 | 20 | 20.16 | 0.997 | 1.005
[7 empty] | 2 | 20 | 20.22 | 0.997 | 1.008
[7 empty] | 3 | 20 | 20.16 | 0.997 | 1.005
[7 empty] | 4 | 20 | 20.2 | 0.997 | 1.007
[7 empty] | 5 | 20 | 20.17 | 0.997 | 1.0055
[7 empty] | Faktor des NaOH Standard; 0,1 M = |  |  |  | 1.0061